电动子宫切除器及配套手术器械技术参数

数量   1台

一、电动子宫切除器.

1显示窗口清晰、无污损

2功能键操作灵活；

3信息输入、输出装置安装牢固；

4可调节手持电机的转速，转速：80-220rpm；实际转速与示值允差：±10%；

5正切、反切转向调节方便。

二、手持电机

1开关开闭灵活；

2旋切刀管定位方便，夹持力不小于30N；

3正常工作时噪音不大于60dB

4空载时转矩不小于10N.cm，下降不超过20%；

5工作时，旋切刀管距头端（或者根部）6mm处，径向跳动量≤2mm。

三、旋切刀管

1刀管头部经热处理，硬度：380HV0.2 ~550HV0.2；

2阴式刀管的内芯与外管配合良好，间隙不大于0.5mm；

3能顺利进出相应的穿刺器，无卡滞现象。

四、子宫抓钳

1钳头经热处理，硬度420HV0.2 ~650HV0.2，钳头两片之间硬度差不得大于100HV0.2；

2钳齿清晰、完整，无缺齿、断齿现象；

3钳头张开、闭合灵活、定位锁止牢固，夹持力不得小于30N；

4能顺利进出相应的旋切刀管，无卡滞现象；

5钳头最大张开度不得小于40°。

五、宫颈钳

1开闭灵活，无卡滞现象；

2定位锁止牢固。

六、举宫器

1举宫调节器活动自如，定位方便、牢固；

2宫颈钳挂架活动自如，悬挂操作方便；

3注水管应通畅，水阀开闭调节灵活。

七、 肌瘤钻

钻头尖锐应能承受30N的拉力。

八、子宫穿刺针

1针头应尖锐；

2针管应通畅。

九、量棒

1刻度应清晰；

2头部应光滑。

十、引导棒

1头部应圆润；

2能顺利进出扩张器，无卡滞现象。

十一、剥离器

1头部应光滑，无锋利、毛刺现象。

十二、扩张器

1与穿刺套管配合良好。

2扩张管应通畅。

十三、转换器

1与穿刺套管应配合良好；

2转换管应通畅。

十四、穿刺套管

1密封性能良好。

十五、推结器

1头部应圆润；

2缝合线应能顺利进出头部小孔。

十六、器械表面应光滑、无明显的碰伤、划痕、裂痕和砂眼。

十七、器械联结部位应牢固，焊缝应平整，无堆焊、虚焊和脱焊现象。

十八、器械表面粗糙度：进入人体腔内或与人体紧密接触部位Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤1.6μm.

十九、 器械具有良好的耐腐蚀性能，应能满足YY/T0149中5.4b的要求。

二十、切除器电气安全性能满足GB9706.1、GB9706.19标准中相关条款的要求。

二十一、切除器环境要求满足GB/T14710的规定。

二十二、手持电机质保1年，器械质保6个月

二十三、配置清单：

|  | 产品名称 | 规格型号（参考） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封帽 |  | 只 | 8 |  |
| 2 | 切割刀管（腹式） | φ10*320 | 支 | 1 |  |
| 3 | 切割刀管（腹式） | φ15*320 | 支 | 1 |  |
| 4 | 切割刀管（腹式） | φ18*320 | 支 | 1 |  |
| 5 | 切割刀管（阴式） | φ15*320 | 支 | 1 |  |
| 6 | 切割刀管（阴式） | φ18*320 | 支 | 1 |  |
| 7 | 量棒 | φ5*500 | 支 | 1 |  |
| 8 | 拔棒 | φ5*420 | 支 | 1 |  |
| 9 | 穿刺套管(磁片） | φ15*105 | 支 | 1 |  |
| 10 | 穿刺套管（磁片） | φ18*105 | 支 | 1 |  |
| 11 | 扩张器 | φ10/15 | 支 | 1 |  |
| 12 | 扩张器 | φ10/18 | 支 | 1 |  |
| 13 | 引导棒 | φ10*330 | 支 | 1 |  |
| 14 | 转换器 | φ15/5 | 只 | 1 |  |
| 15 | 转换器 | φ18/5 | 只 | 1 |  |
| 16 | 推结棒（塑料头） | φ5*330 | 支 | 1 |  |
| 17 | 抓钳（大） | φ10*420 | 把 | 1 |  |
| 18 | 抓钳（小） | φ5*420 | 把 | 1 |  |
| 19 | 举宫器 |  | 支 | 1 |  |
| 20 | 肌瘤钻 | φ5*420 | 支 | 1 |  |
| 22 | 肌瘤钻 | φ10*420 | 支 | 1 |  |
| 23 | 宫颈钳 | 250MM | 把 | 1 |  |
| 24 | 宫颈钳（加长） |  | 把 | 1 |  |
| 25 | 电动子宫切除器 |  | 支 | 1 |  |
| 26 | 手持电机 |  | 只 | 1 |  |
| 27 | 手持电机连接线（四孔） |  | 支 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 25 |  |