第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 重症急诊楼空气源系统维修及维保服务。

维修和维保项目总预算为24万，拟签约3年，第三年以实际使用时间按年结算。

维修内容：

1，维修保养两台空气源空压机，一台博格K8空压机、一台瑞田SF8空压机；或更换同品牌同型号或不低于同档次的空压机（博格K8空压机价值11万元、瑞田SF8空压机价值5万元）。

2，维修保养空气源两台干燥泵

3，更换老化空气管路

4，更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂

5，检修效验恒压罐高压表和安全阀，且更换自动排水器

6，更换电表箱，及空气闸刀

7，更换空气源水气分离器滤芯

8，维修保养急诊楼医用吊塔（共20组，包括更换管路、气源终端、空气闸刀、照明等）

保修内容：

1,提供固定报修电话，进行24小时维保服务

2,每周定期巡检并记录

3,定期管路检测、更换空压机空气滤芯、密封圈和润滑脂

4，定期效验恒压罐高压表和安全阀

二、服务要求：

1、投标公司须具备二类医疗器械资质、技术人员具备电工证、压力管道证操作证、瑞田空压机或者博格等知名品牌空压机技能培训证书。

2、投标人需要本市设立技术人员办公点，报修后到现场响应时间在1小时内；

3、本项目工作量由投标人自行现场测量，所有更换配件及维保服务，均包含在此次招标中标价格内。

4、本项目采用最低价中标，不接受分包。

5，服务期限：3年

第二节 商务要求

1、签定合同后一个月内完成整体空气源系统维修；

2、总预算为24万，第一、第二年完成年度维保服务后，按年结算，第一年34%，第二年33%，第三年按空气源系统实际使用时间，按月核算最终服务费；

3、若报修响应时间不及时，因空气源故障造成医院呼吸机损坏，将按呼吸机维修费用扣除中标方维保款项。

4、签订合同并完成全面维修后退还履约保证金。