| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻咽喉设备 （一） | 耳鼻咽喉常规检查综合工作台 | 1 | 6 | 6 | 27 |
|  | 耳鼻咽喉常规检查综合工作台(含摄像系统) | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 纯音测听仪（听力计） | 1 | 6 | 6 |  |

耳鼻咽喉常规检查综合工作台

一、治疗台

1	台面：采用大理石台面，耐刮花、防渗透

2	尺寸：1800*750*790mm（参考）

3	静音正压泵：2.5Kg/cm2

4	静音负压泵：740mmHg（max）

5	钢化玻璃密封吸引瓶1个：≥2500CC，一个

6	喉镜预热器：≥450W ，预热时间多段可调。

7	LED射灯1组（或1支）：≥8 W，照度≥1×104；

8	吸枪3把：≥0.07MPa，枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆

※9.1	喷枪：防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，使用效果佳。无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调；

9.2喷枪直头6把 弯头3把

10	整机具备自动断电功能。

二、内窥镜LED冷光源  1台

1.1	冷光源具有触摸按键，可调节亮度；

1.2	灯泡：LED灯珠；色温：3000K～7000K；显色指数：≥90；光通量：800lm；光谱范围：400~700nm；

1.3	噪声：  ≤60dB；

1.4	输入功率：200W

1.5	灯泡寿命：≥30000小时；

三、病人机械椅

1.1	坐垫升降范围：120mm以上；头枕延伸：0-120mm

1.2	靠背俯仰角度：90º-180º；座椅旋转角度：360º

1.3	防真皮材质，填充海绵

四、医生椅

1.1坐垫升降范围：120mm以上

1.2座椅旋转角度：360º

1.3防真皮材质，填充海绵。

五、托盘、棉球缸各2个

耳鼻咽喉常规检查综合工作台(含摄像系统)

一、治疗台

1	台面：采用大理石台面，耐刮花、防渗透

2	尺寸：1800*750*790mm（参考）

3	静音正压泵：2.5Kg/cm2

4	静音负压泵：740mmHg（max）

5	钢化玻璃密封吸引瓶1个：≥2500CC，一个

6	喉镜预热器：≥450W ，预热时间多段可调。

7	LED射灯1组（或1支）：≥8 W，照度≥1×104；

8	吸枪3把：≥0.07MPa，枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆

※9.1	喷枪：防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，使用效果佳。无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调；

9.2喷枪直头6把 弯头3把

10	整机具备自动断电功能。

二	摄像机

1	高清医用内窥镜摄像机1套（含摄像主机和摄像头）

1.1	影像传感器：1/2.8寸CMOS

1.2	扫描方式：逐行扫描16：9

1.3	输出像素：1920（H)×1080（V）

1.4	水平清晰度：≥1244线

1.5	信噪比：52 dB

1.6	摄像头IPX8级防水设计，可浸泡消毒

1.7	摄像头具有按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能

1.8	多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/HD-SDI

1.9	拥有多种ISP软件功能，可以进行手术场景选择，色调调整，数字降噪，暗区改善等等更重图像调优设置，满足各种不同临床使用需求

三、内窥镜LED冷光源  1台

1.1	冷光源具有触摸按键，可调节亮度；

1.2	灯泡：LED灯珠；色温：3000K～7000K；显色指数：≥90；光通量：800lm；光谱范围：400~700nm；

1.3	噪声：  ≤60dB；

1.4	输入功率：200W

1.5	灯泡寿命：≥30000小时；

四、病人机械椅

1.1	坐垫升降范围：120mm以上；头枕延伸：0-120mm

1.2	靠背俯仰角度：90º-180º；座椅旋转角度：360º

1.3	防真皮材质，填充海绵

五、医生椅

1.1坐垫升降范围：120mm以上

1.2座椅旋转角度：360º

1.3防真皮材质，填充海绵。

六、托盘、棉球缸各2个

纯音测听仪（听力计）技术参数

- 通道：两路独立输出通道

- 测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差＜±2%

- 测试强度范围：气导-10～120dB  骨导-10~70dB

- 掩蔽强度范围：-10～110dB

- 啭音调制频率：5Hz 正弦波

- 测试信号： 三种试信号，纯音、脉冲音、啭音

- 显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示

- 失真度： 气导＜2.5% 骨导＜5.5%

- 精度： 连续衰减/步进5dB，误差1dB

- 患者应答：外置应答手柄，内置蜂鸣提示

- 麦克风： 内/外置麦克风，对讲系统，0-50强度可调

- 给声方式：手动+持续二种给声方式

- 输出：TDH 39气导耳机、B81骨导耳机、自由声场

- 保护功能：符合声学安全要求

- 掩蔽：气导、骨导双路独立对侧掩蔽,可自由切换，无需调换气导耳机，自带掩蔽提示功能。

- 声场测试： 可接外置功放，内置声场校准功能。

- 气骨导PTA计算方式：≥二种标准可选，或自定义选择计算方式。

- 听力诊断辅助分析：≥二种

- 计算精度：≥三种计算精度

- 诊断模块：具备自定义功能

- ※职业病诊断：可根据国标直接获取噪声聋诊断数值和诊断分级，对听力结果进行年龄性别修正，对听力测试数据一键计算分析。

- 测试报告存储:可直接存储主机捏，且可以PDF存储导出到图文工作站。

- 具备图文工作站，包含：数据传输、数据存储、报告编辑、报告打印等工作